| TÍTULO: Procedimento de uso da Balança Eletrônica EVEN | Nº POP: 002 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Data: 10/08/2022 | Rev.:01 |
|  | Próxima revisão: 12/05/2023 |  |

OBJETIVOS: Normatização dos procedimentos de uso da Balança Eletrônica EVEN.

CAMPO DE APLICAÇÃO: Este POP aplica-se aos usuários autorizados com prévio agendamento para utilizarem o laboratório de Biologia Molecular e Celular da RELAM localizado na sala 2 do Bloco 6Z.

FUNDAMENTOS: A elaboração deste procedimento visa o esclarecimento, orientação e padronização da utilização correta da Balança Eletrônica EVEN do laboratório de Biologia Molecular e Celular da RELAM.

RESPONSABILIDADES: As responsabilidades em relação à utilização da Balança Eletrônica EVEN são atribuídas a todos os envolvidos no processo, a começar pelo responsável técnico do Laboratório de Biologia Molecular e Celular da RELAM, incluindo uma referência técnica, laboratoristas técnicos e usuários agendados.

ABREVIAÇÕES: UFU: Universidade Federal de Uberlândia EPIs: Equipamentos de proteção individual

MATERIAIS E REAGENTES: EPIs como luvas, jaleco de manga longa ou uniforme, sapatos fechados.

PROCEDIMENTOS: CUIDADOS: Paramentação com os EPIs para evitar acidentes de trabalho. INSTRUÇÕES ANTES DO USO: - Mantenha a balança longe de altas temperaturas, campos magnéticos e poeira; - Verifique que o prato da balança está vazio e completamente limpo, sem resto de materiais antes que a balança for ligada. Se o prato não estiver vazio e limpo, limpe utilizando um pincel de cerdas macias; - Antes de medir suas amostras, certifique-se que sua balança está nivelada. O nivelamento da balança é feito girando os parafusos frontais de nivelamento que apoiam a balança na bancada. Gire os parafusos de forma a trazer a bolha de ar do indicador de nível para o centro do círculo “level”. O indicador do nível está ubicado a esquerda da tela da balança; - Não insira ferramentas de metal dentro da câmara de pesagem da balança, nem permita acúmulo de água ou outros líquidos; - Não exceda a variação da massa (320g) da balança nem coloque artigos magnetizados próximos a balança; - Não deixe objetos pesados caírem sobre o prato; - Quando o símbolo de bateria fraca aparecer à balança deve ser conectada imediatamente na rede elétrica. CALIBRAÇÃO: Indicadores que sua balança necessita de uma calibração: - A leitura de sua balança não está normal; - A balança nunca chega em zero; - O valor da pesagem não está correto. Tenha certeza de não haver nenhum objeto na balança antes da calibração. - Remova todos os objetos que possam estar próximos ou sobre o prato; - Pressione e segure o botão CAL até que a informação “CAL” apareça na tela para iniciar a calibração; - A balança mostrará o peso necessário para a calibração. Coloque o peso solicitado no centro do prato; - Aguarde até aparecer linhas na tela “----” então aparecerá outra solicitação de peso padrão. Repita a operação até que a balança mostre o valor 0. DURANTE O USO: - Certifique-se que a Balança está ligada na tomada (110V ou 220V); - Pressione o tecla ON/OFF da Balança Eletrônica EVEN localizada na parte anterior do equipamento; - Aguarde o valor da massa atual aparecer na tela; - Antes de pesar sua amostra, retire a tampa de plástico e coloque o recipiente de pesagem (béquer, papel alumínio, etc) sobre o prato da balança e tampe. Espere o símbolo de estabilidade iluminar na tela e depois pressione a tecla TARE, para zerar. Certifique-se que o valor 0.0000 g é exibido na tela; - Retire a tampa e com a ajuda de um espátula coloque a amostra a ser pesada até atingir a massa desejada, tampe novamente para evitar que correntes de ar influenciem o resultado da medição; - Aguarde a indicação do símbolo de estabilidade na tela. Registre a massa da amostra somente depois que um mesmo valor permaneça estável por 30 segundos consecutivos na tela; - Durante a medição, não bata a superfície onde está posicionada a balança, nem utilize equipamentos sonoros e celulares perto da balança que possam alterar a medição; - Ao finalizar retire o recipiente de pesagem, limpe o prato da balança de resto de amostra, tampe e desligue a balança.

- Referências: Procedimentos orientados de acordo com as instruções do fabricante.